BRUGSANVISNING TIL MY WEIGH DURASCALE 300 (300 x 0,01 g.)

KOM GODT I GANG

Der anvendes 2 x AAA batterier.

KNAPPERNES FUNKTIONER:

Tænd/sluk

Tara-funktion

Tryk på T for at nulstille vægten. Tara bruges til at udelukke vægten af en tom beholder. Stil en tom beholder på vægten og tryk på TARE. Læg emnerne, der skal vejes i beholderen. Tara anvendes også som MEMORY. Placér emnerne, der skal vejes, på vejeplatformen, tryk på TARE og fjern emnerne. Emnernes vægt vises på displayet som et negativt tal.

Mode

Tryk på M for at skifte mellem vejeenhederne g/oz/ozt/dwt/gn/ct

FUNKTIONER:

Når vægten tændes, vises 0.0=8.8.8.8.

Stabilitet:

Denne vægt er yderst præcis og displayet kan se ud til at hoppe, når man vejer. Dette skyldes luftstrømninger eller vibrationer. Vægten vil stabiliseres sig selv efter ca. 3 sekunder.

Overbelastning:

Hvis vægten overbelastes, vises EEEE.

Negativ værdi:

Tara-værdi vises som negativ værdi, når al vægt fjernes. Tryk på Tare for at nulstille vægten.

Automatisk slukfunktion:

Vægten slukker automatisk, hvis den har været inaktiv i 60 sekunder.

Stabilitetsindikator

Der er en ”0” stabilitetsindikator, der vises på venstre side af LCD-displayet, når vægten er stabil og nulstillet.

Specialvejeplatform

Vægtens beskyttelsesdæksel kan anvendes som ekstra vejeplatform. Fjern dækslet, vend det om og sæt det på vægtens vejeplatform. Tænd vægten og den udfører herefter TARE (nulstilling) automatisk med dækslet på vejeplatformen.

KALIBRERING:

Der anvendes et 200 gr. kalibreringslod til at kalibrere vægten.

- Sluk vægten og sæt den på en stabil, flad overflade.

- Tryk på ON/OFF og displayet viser ”0.00”

- Tryk på ”M” og hold den nede i 5 sekunder, og displayet viser ”CAL”

- Tryk på ”M” igen og displayet viser ”200.00g”

- Sæt et 200 gr. kalibreringslod på vejeplatformen og vent i 3 sekunder

- Displayet viser ”PASS” og kalibreringen er gennemført.

Når kalibreringen er fuldført, resetter vægten eller vægten slukker.

FEJLFINDING

- Hvis displayet fryser, vises ”Out2” – det er nødvendigt at kalibrere vægten.

- Hvis displayet viser ”LLLLL” eller ”EEEEE” betyder det, at vægten har været udsat for stød eller rystelser. Prøv at kalibrere vægten igen.

- Hvis displayet viser ”8888”, betyder det, at batteriniveauet er lavt.

- Hvis displayet viser ”UNST” betyder det, at vægten er ustabil – prøv at flytte vægten til en stabil, flad overflade eller prøv evt. at kalibrere vægten.

LÆS DEN VEDLAGTE BRUGSANVISNING FOR YDERLIGERE/VEJLEDENDE INFORMATION ELLER SE WWW.MYWEIGH.COM