BRUGSANVISNING TIL MY WEIGH HDCS SERIES VÆGT

KOM GODT I GANG

My Weigh HD-vægten er designet til at køre på AC (AC adapter medfølger) eller 6xAA-batterier.

Model	HDCS 60	HDCS 150

Kapacitet	60 kg.	150 kg.

Nøjagtighed	0,02 kg.	0.05 kg

Placér vægten på en flad og lige overflade, for at få de mest optimale vejningsresultater. Display-boksen kan ligge ved siden af vægten eller monteres på væggen i en passende højde med det medfølgende monteringssæt.

Ibrugtagning

Tryk på ON/OFF for at tænde vægten. Vægten viser 0.00 og er klar til brug.
Tryk på U for at ændre vejeenheden (kg, lb eller oz)

Tryk på Z for tara-funktionen eller for at nulstille vægten.

Tryk på PCS for at komme ind i tællefunktionen.

Tryk på H for at gemme en værdi. Tryk på H igen for at komme ud.

TARA

Tara anvendes til at udelukke vægten af en beholder. Sæt en tom beholder på vejepladen og tryk på Zero. Læg derefter emner i beholderen. Når alt fjernes fra vejepladen igen, vises kun vægten af emnerne og de vises som en negativ værdi. Tryk på Zero for at komme ud.

TÆLLEFUNKTION

- Tryk på PCS for at komme ind i tællefunktionen. Tryk på Unit for at skifte mellem emnestørrelserne. P = 10, 20, 50, 100

- Læg de ønskede emner på vejepladen og tryk på PCS. Displayet viser PASS

- Sæt de emner, der skal tælles, på vejepladen og det samlede antal vises.

- Tryk på Unit for at vende tilbage til vejefunktionen.

KALIBRERING

Vægten er kalibreret fra fabrikken, men skulle det blive nødvendigt at kalibrere den, gøres følgende:

Der skal anvendes et 50 kg. kalibreringslod til HDCS 60 og et 150 kg. lod til HDCS 150.

- Sluk vægten. Tryk på ZERO og PCS-tasterne nede samtidig. Tænd vægten og slip tasterne, når LCD-displayet viser CAL og en række tilfældige tal.

- Tryk på PCS igen og vægten viser den kalibreringsvægten.

- Sæt kalibreringsloddet på vejepladen og tryk på PCS og displayet viser ”________”

- Kalibreringen er færdig.

LÆS BRUGSANVISNINGEN FOR YDERLIGERE UDDYBENDE INFORMATIONER.

Programmering af RS 232 Interface

- RS-232 i denne HD vægt har 4 indstillinger: SCI.1 (standardindstilling og bør kun ændres hvis nødvendigt) og SCI.0, SCI.2, SCI.3.

Følgende metode benyttes ved valg af indstilling:

Trin 1:	Tryk på og hold ”M” nede indtil der vises ”SCI.x” (x=0 eller 1 eller 2 eller 3)

Trin 2:	Tryk på ”M” eller ”D” for at ændre x-værdien. ”x” vil blinke på displayet, når ”x”-værdien er ændret, tryk på ”T” for at bekræfte og ”x” vil stoppe med at blinke.

Trin 3:		Tryk på  for at gå ud af programmeringen.

Når indstillingen SCI.1 (Serial Communication Interface transmitting and receiving data format ”1”) er valgt, vil HD vægten fungere med UPS® Worldship® program.

Når indstillingen SCI.0 er valgt og der trykkes på DATA eller enter (0d hex) er modtaget, vil HD vægten transmittere besked om den relevante vægt, enhed, stabilitet, over/ned eller lav spænding gennem computerens serieport:

Baud rate:	9600bps

Start bit:	1 bit

Data bits:	8 bits

Stop bit:	1 bit

Paritet:	Ingen

Når indstillingen SCI.2 er valgt og der trykkes på DATA eller enter (0d hex) er modtaget, og vægten ikke er nul eller stabil, vil HD vægten transmittere den relevante vægt, enhed, stabilitet, over/ned eller lav spænding gennem computerens serieport:

Baud rate:	9600bps

Start bit:	1 bit

Data bits:	8 bits

Stop bit:	1 bit

Paritet:	Ingen

Når indstillingen SCI.3 er valgt og der trykkes på DATA eller enter (0d hex) er modtaget vil HD vægten konstant transmittere besked om den relevante vægt, enhed, stabilitet, over/ned eller lav spænding gennem computerens serieport:

Baud rate:	9600bps

Start bit:	1 bit

Data bits:	8 bits

Stop bit:	1 bit

Paritet:	Ingen

Vægten transmitterer 14 bytes ASCII data hver gang:

Detaljer:

Byte1:	”:” (kolon) startbyte

Byte2:	”W” de følgende 7 bytes (3 -9) er vægt

”M” de følgende 7 bytes (3-9) er beskeder

Byte3:	”-” Byte4 til byte 9 er negativ vægt

” ” Byte4 til byte 9 er positiv vægt eller anden besked

Byte4:	Aktuel vægt eller anden besked

Byte5:	Aktuel vægt eller anden besked

Byte6:	Aktuel vægt eller anden besked

Byte7:	Aktuel vægt eller anden besked

Byte8:	Aktuel vægt eller anden besked

Byte9:	Aktuel vægt eller anden besked

Byte10.11:	”lb” – vægtenheden er lb

”kg” – vægtenheden er kg

Byte12:	”S” – visningerne er stabile

” ” – visningerne er ustabile

Byte13:	”L” – lav spænding

” ” – normal spænding

Byte14:	Enter (0d hex)

RS 232 forbindelse mellem HD vægt og Host: