MY WEIGH i3100 (3100 gr x 0,01 kg) (Vejeplade 127 x 146 mm)

KOM GODT I GANG

Strømforsyning:	DC 6V genopladeligt batteri og/eller AC adapter

For tilslutning til PC:	Læs den medfølgende brugsanvisning.

DISPLAY:

Nulstillet

TARA

Lavt batteriniveau

Visningen er stabil

TASTER:

Tænd/sluk

Tællefunktion

Vejeenhed

Tara

Kalibrering

IBRUGTAGNING:

- Tænd vægten og ”0” vises

- Tryk på  for at vælge vejeenhed

- Sæt emnet på vægten og værdien vises.

TÆLLEFUNKTION

- Tryk på  for at gå gennem emneantallet indtil displayet viser ”CA 10 PCS”

- Tryk på  for at gå gennem emneantallet (10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 stk.) og stop ved det ønskede antal.

- Sæt det ønskede antal på vejepladen og tryk på  og antallet vises.

- Sæt flere emner på vejepladen og det totale antal vises. Hvis der er få emner til at blive talt, vises ”Err”.

- Tryk på  for at vende tilbage til vejefunktionen.

TARA-FUNKTIONEN

Funktionen anvendes til at udelukke vægten af en tom beholder. Sæt en tom beholder på vejepladen og tryk på . Læg emnerne, der skal vejes, i beholderen. Når al vægt fjernes fra vejepladen, vises kun vægten af emnerne. Tryk på  for at vende tilbage til vejefunktionen.

FEJLKODER:

”--------”:	Vægten er overbelastet

Err:	Symbolet vises, hvis kalibreringsloddet ikke er korrekt.

VEJEENHEDER:

Vægten har 9 vejeenheder: gr, karat, oz, ozt, lb, dr, gn, dwt, gsm

- Tryk på  og  og hold tasterne nede. Tryk på  og hold tasten nede. Slip tasterne, når displayet viser ”PASS”.

- Tryk på  4 gange og displayet viser ”YES”. Tryk på  igen for at aktivere (yes) eller deaktivere (no) den valgte vejeenhed.

- Tryk på  for at gå til næste vejeenhed. Vægten vender tilbage til den normale vejefunktion.

KALIBRERING

Vægten er som udgangspunkt kalibreret fra fabrikken, men bliver det nødvendigt at kalibrere den, gøres følgende:

- Sluk vægten og tryk på og hold  nede og ”CAL” vises.

- Displayet viser ”1000.00”. Tast kalibreringsvægten (1000). Brug  for at gå gennem værdierne og brug  for at justere værdien til ”1000.00”. Når den vises sættes et 1000 gr. kalibreringslod på vejepladen.

- Displayet viser OK og kalibrering er gennemført.

LÆS VEDLAGTE BRUGSANVISNING FOR YDERLIGERE UDDYBENDE/VEJLEDENDE INFORMATION.